圖表 1 - 壓迫板邊緣與 MTD 胸壁對齊

日期：

SID：

必須使用臨床上使用的壓迫板，執行壓迫板邊緣與 MTD 胸壁對齊描述的測量和計算工作，填寫下列相關表格。填寫24 cm x 30.7 cm FOV 和 19 cm x 23 cm FOV 的表格。

|  | 幾何 實例 | Wd | Pd | Z’d | Zd (1.063 x Z’d) | 合格/ 不合格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mo/Mo 24x31壓迫板 |  |  |  |  |  |  |
| Rh/Rh 24×31壓迫板 |  |  |  |  |  |  |
| Mo/Mo 升高24 x 31壓迫板 Elevated 24 x 31 paddle |  |  |  |  |  |  |
| Rh/Rh 升高24 x 31壓迫板 Elevated 24 x 31 paddle |  |  |  |  |  |  |
| Mo/Mo 19x23滑動式壓迫板 Sliding 19 x 23 paddle |  |  |  |  |  |  |
| Rh/Rh 19x23滑動式壓迫板 Sliding 19 x 23 paddle |  |  |  |  |  |  |

圖表 2 -乳房入射曝露，平均乳腺劑量

所使用的劑量量測工具：

成像參數

| 乳房厚度 | 4.2 cm | 4.2 cm | 4.2 cm | 4.2 cm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 假體 |  |  |  |  |
| 曝露控制模式（AOP(最適化照相参數)，手動） |  |  |  |  |
| 管電壓設置 |  |  |  |  |
| 靶極/濾片 |  |  |  |  |
| mAs設置 |  |  |  |  |
| 測得的HVL（mm Al） |  |  |  |  |

劑量測定

| 游離腔讀數 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mAs |  |  |  |  |
| 校正後的 mAs |  |  |  |  |
| 劑量轉換因數 （mrad/R） |  |  |  |  |
| 計算的平均乳腺劑量 (mrad) |  |  |  |  |

- 操作限制：

對於一個 4.2 cm 的有效乳房厚度，平均乳腺劑量不得超過 3 mGy (0.3 rad)。

- 測試結果的使用：

如果未滿足此條件要求，必須弄清問題源，並採取修正措施，然後才能使用先前

失敗的 MTD 進一步擷取乳房攝影系統影像。

圖表 3 – 假影評估和 Flat field 均勻性

Attenuator類型：

Attenuator厚度：

患者 ID 號：

照野尺寸：

|  | Mo/Mo | Mo/Rh | Rh/Rh |
| --- | --- | --- | --- |
| 焦斑 |  |  |  |
| kVp |  |  |  |
| mAs |  |  |  |
| 假影可見？（是 / 否） |  |  |  |
| Flat field 不均勻性 |  |  |  |
| 影像接收器 |  |  |  |
| 鉛柵 |  |  |  |
| 螢幕 |  |  |  |
| 印表機 |  |  |  |
| Attenuator缺陷 |  |  |  |
| 其它 |  |  |  |
| 假影描述： |  |  |  |
| 測試結果的使用： 如果出現假影或不均勻性，並且預計會干擾臨床資訊，則在測試日起的30天內，必須弄清問題來源並採取校正措施。 |  |  |  |

GE Breast Tomosynthesis 乳房斷層攝影設備評估總結

機構名稱：

地址：

安裝日期：                         設備序號：

調查日期：                         檢查室ID：

醫學物理師簽名：

測試結果

- 鉛柵紋理測試

| 鉛柵紋理測試 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- |
| 紋理值 |  |  |

要求：紋理值不得超過 0.002。

2. Flat field 3D 測試和假體影像品質2D（使用MTD）和3D測試

| 使用MTD進行假體影像品質測試 | AWS | 印表機 |
| --- | --- | --- |
| 纖維數 |  |  |
| 鈣化點群 |  |  |
| 腫塊物 |  |  |

要求：必須檢測到 4 根最大的纖維，3 個最大的鈣化點群和 3 個最大的腫塊物。

| Flat field 3D | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- |
| 亮度非均勻性 |  |  |
| SNR 非均勻性 |  |  |

要求：所有的 Flat field 檢查必須合格。

| 假體影像品質 3D 測試 | AWS | 印表機 |
| --- | --- | --- |
| 纖維數 |  |  |
| 鈣化點群 |  |  |
| 腫塊物 |  |  |

要求：必須檢測到 4 根最大的纖維，3 個最大的鈣化點群和 3 個最大的腫塊物。

3. CNR和MTF測量

參考：QC測試中，使用MTD進行CNR和MTF測量

| MTF 平行線 （2 lp/mm 時） |  |
| --- | --- |
| MTF 平行線 （4 lp/mm 時） |  |
| MTF 垂直線 （2 lp/mm 時） |  |
| MTF 垂直線 （4 lp/mm 時） |  |

CNR要求：

MTF 平行線 > 49% （2 lp/mm 時）

MTF 平行線 > 18% （4lp/mm 時）

MTF 垂直線 > 49% （2 lp/mm 時）

MTF 垂直線 > 18% （4 lp/mm 時）

4. 使用 MTD 進行 AOP 2D 和 SNR 檢查

參考：QC測試中，使用MTD進行AOP 2D和SNR檢查

| 曝露參數 – AOP，STD 模式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 壓克力厚度（mm） | 靶極/濾片 | mAs | kV | SNR |
| 25 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  |

要求：

| 曝露參數 – AOP，STD 模式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 壓克力厚度（mm） | 靶極/濾片 | mAs | kV | SNR |
| 25 | Mo/Mo | 20 - 60 | 26 | > 50 |
| 50 | Rh/Rh | 40 - 90 | 29 | > 50 |
| 60 | Rh/Rh | 45 - 95 | 30 或 31 | > 50 |

5. AOP 3D 檢查

| 曝露參數 – AOP，STD 模式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 壓克力厚度（mm） | 靶極/濾片 | mAs | kV |
| 25 |  |  |  |
| 50 |  |  |  |
| 60 |  |  |  |

要求：

| 曝露參數 – AOP，STD 模式 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 壓克力厚度（mm） | 靶極/濾片 | mAs | kV |
| 25 | Mo/Mo | 20 - 60 | 26 |
| 50 | Rh/Rh | 40 - 90 | 29 |
| 60 | Rh/Rh | 70 - 130 | 30 或 31 |

6. 壓迫板與 MTD 胸壁對齊

| 輻射照野的胸壁側邊緣延伸到影像接受器的胸壁側邊緣。 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- |
| 壓迫板的胸壁邊緣在影像中不可見， |  |  |
| 且延伸出影像接受器不超過 SID 的 1%。 |  |  |

要求：所有的準直儀測試必須合格

7. 乳房入射曝露，平均乳腺劑量

| 標準乳房的平均乳腺劑量 |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | AOP，CNT 模式 |  |
|  | AOP，STD 模式 |  |
|  | AOP，DOSE 模式 |  |
| 其它（指定參數） |  |  |

要求：每個標準乳房的檢查，平均乳腺劑量不得超過 3 mGy (0.3 rad)。

8. 假影評估和 Flat field 均勻性

| 不應有會干擾臨床診斷的假影或非均勻性存在。 | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- |

要求：必須符合假影評估要求。

9. 體積覆蓋範圍

|  | 合格 | 不合格 |
| --- | --- | --- |
| 頂部鋁板的聚焦面應在重建的體積內。 |  |  |
| 底部鋁板的聚焦面應在重建的體積內。 |  |  |

要求：必須符合體積覆蓋範圍的要求。

圖表 1：每週一次的測試

單位：                                     科室：

顯示測試是通過(P)還是失敗(F)

| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 姓名縮寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用MTD進行假體影像品質測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用MTD進行CNR和MTF測量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flat field 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 假體影像品質 3D測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| 姓名縮寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用MTD進行假體影像品質測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用MTD進行CNR和MTF測量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flat field 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 假體影像品質 3D測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 周 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |  |  |
| 姓名縮寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用MTD進行假體影像品質測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用MTD進行CNR和MTF測量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flat field 3D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 假體影像品質 3D測試 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖表 2：假體影像品質和 Flat field 測試記錄

使用此表記錄假體影像品質 2D 測試(使用 MTD)和 3D 測試、Flat field 3D 測試的結果：

| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名縮寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 使用MTD進行假體影像品質測試 | 使用的假體： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 縮放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擷像工作站(AWS)查看 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 |
| 纖維絲數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鈣化點群數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腫塊物數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Flat field 3D | 使用的測試物件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 |
| 亮度不均勻性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 訊雜比(SNR)不均勻性 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 假體影像品質 3D 測試 | 使用的假體： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 縮放 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 擷像工作站(AWS)查看 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 |
| 纖維絲數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鈣化點群數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 腫塊物數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 分數 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

圖表 3：使用 MTD 進行 CNR 和 MTF 測量的測試記錄(1/2)

確定操作值 CNR

|  | 日期 | CNR |
| --- | --- | --- |
| 第一天 |  |  |
| 第二天 |  |  |
| 第三天 |  |  |
| 第四天 |  |  |
| 第五天 |  |  |
| CNRol |  |  |

CNRol(操作基準 CNR)= 5 天 CNR 值的平均值。

備註：

圖表 3：使用 MTD 進行 CNR 和 MTF 測量的測試記錄(2/2)

| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名縮寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MIF+ CNR 測量 |  |  | IQST 設備編號： |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 |
| MTF 平行 (2 lp/mm 時) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTF 平行 (4 lp/mm 時) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTF 垂直 (2 lp/mm 時) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTF 垂直 (4 lp/mm 時) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 對比度雜訊比 (CNR) |  | 不適用 |  | 不適用 |  | 不適用 |  | 不適用 |  | 不適用 |
| CNR 變化 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

備註：

圖表 4：使用 MTD 進行 AOP(最適化照相参數) 2D 和 訊雜比(SNR) 檢查以及 AOP(最適化照相参數) 3D 檢查的記錄

頻率：每月一次

單位：                                     科室：

| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名縮寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOP(最適化照相参數) 2D 檢查 | 靶極/ 濾片 | kV | mAs | 合格/不合格 | 信 噪 比 | 合格/不合格 | 靶極/ 濾片 | kV | mAs | 合格/不合格 | 信 噪 比 | 合格/不合格 |
| 25 mm 壓克力(PMMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 mm 壓克力(PMMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 mm 壓克力(PMMA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AOP(最適化照相参數) 3D 檢查 | 靶極/ 濾片 | kV | mAs | 合格/不合格 | 不 適 用 | 不 適 用 | 靶極/ 濾片 | kV | mAs | 合格/不合格 | 不 適 用 | 不 適 用 |
| 25 mm 壓克力(PMMA) |  |  |  |  | 不 適 用 | 不 適 用 |  |  |  |  | 不 適 用 | 不 適 用 |
| 50 mm 壓克力(PMMA) |  |  |  |  | 不 適 用 | 不 適 用 |  |  |  |  | 不 適 用 | 不 適 用 |
| 60 mm 壓克力(PMMA) |  |  |  |  | 不 適 用 | 不 適 用 |  |  |  |  | 不 適 用 | 不 適 用 |

備註：

圖表 5：鉛柵紋理測試，目視檢查清單和壓迫力檢查記錄

頻率：每月一次

單位：                                     科室：

| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名縮寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鉛柵紋理測試 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 | 結果 | 合格/不合格 |
| 紋理值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名縮寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD 外觀檢查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| MTD 和壓迫板鎖定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 乳房攝影檢查檯的破裂情況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 所有壓迫板的破裂情況 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機架運動的順暢度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3D 模式指示燈 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 機架狀態顯示器的功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

頻率：每半年一次

| 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 月份 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名縮寫 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 壓迫： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 自動 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手動 |  |  |  |  |  |  |  |  |